## MAMMOGRAF PODST
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.7940.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF ANALOGOWY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
0010525 | BŁONY MAMMOGRAFICZNE
00101320008 | KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH
00101330002 | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA, KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH, KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW, WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCI
00101320034 | KASETY O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) UMOŻLIWIAJĄCYMI SKANOWANIE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
0010283 | WYWOŁYWARKA
00102830001 | WYWOŁYWARKA DLA POTRZEB BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
LUB
00102830003 | SYSTEM DZIENNY RTG-MAMMOGRAFICZNY PRZEŁADOWYWANIA KASET - MINILOADER PRZENOŚNY
00102830005 | PROTOKÓŁ WYKONANEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW WYWOŁYWANIA DLA PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZY WYWOŁYWANIU OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH
00102830004 | ZAPEWNIONY STAŁY, AUTORYZOWANY SERWIS
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
00101320005 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMNIEJ 25-31 KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV
00101320006 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC)
00101320007 | KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW
LUB
00101320030 | KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA Z KONSTRUKCJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ REJESTRACJĘ OBRAZÓW W 2 FORMATACH
00101320029 | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI, CO NAJMNIEJ KV, MAS, MATERIAŁ ANODY, RODZAJ FILTRA
00101320031 | ŚREDNIA DAWKA GRUCZOŁOWA NIE WIĘKSZA NIŻ 2.5 MGY PRZY OCENIE Z ZASTOSOWANIEM WARUNKÓW KLINICZNYCH I FANTOMU Z PMMA O GRUBOŚCI 4.5 CM
00101320033 | PRAWIDŁOWE WYNIKI TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNYCH
00101320024 | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
0010148 | NEGATOSKOP
00101480001 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
LUB
00101480002 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY
LUB
00101480003 | NEGATOSKOP AUTOMATYCZNY
00101480004 | JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 3000 CD/M2 DO 6000 CD/M2
0010308 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ
00103080001 | DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH (DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU +/- 0,02 DLA GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ 1,0; POWTARZALNOŚĆ ODCZYTU +/- 1%)
lub
00103080007 | DENSYTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ PUNKTOWEGO POMIARU GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA FILMIE, Z AUTOMATYCZNYM ODCZYTEM SENSYTOGRAMU I PODŁĄCZENIEM DO KOMPUTERA
00103080002 | FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM, ZAWIERAJĄCY NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU, 5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
00103080003 | LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZENIE 8X)
00103080004 | PŁYTA FANTOMOWA DODATKOWA Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 2
00103080005 | SENSYTOMETR POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA +/- 2%
00103080006 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ +/- 0,1OC)
00103080008 | TEST PRZYLEGANIA BŁONA - FOLIA WZMACNIAJĄCA
00103080009
00103080010
00101320027 | DUŻE OGNISKO LAMPY RTG NIE WIĘKSZE, NIŻ 0,3 DLA ODLEGŁOŚCI SID RÓWNEJ 60
0010133 | MAMMOGRAF MOBILNY (MAMMOBUS)
00101330001 | ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH), AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC), DWA OGNISKA LAMPY NIE WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM, FILMY MAMMOGRAFICZNE, GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
00101330002 | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA, KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH, KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW, WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCI
LUB
00101320012 | MOBILNY (MAMMOBUS)
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF UCYFROWIONY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
00101320034 | KASETY O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) UMOŻLIWIAJĄCYMI SKANOWANIE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
00101320035 | SKANER UMOŻLIWIAJĄCY SKANOWANIE PŁYT PAMIĘCIOWYCH DEDYKOWANYCH DO MAMMOGRAFII O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
00101320036 | OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE PRZEZ PRODUCENTA DO AKWIZYCJI OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH Z PŁYT PAMIĘCIOWYCH (CR);
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF CYFROWY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320015 | CYFROWY
00101320025 | DETEKTOR CYFROWY O WYMIARACH:MIN.23X29CM
00101320026 | WYMAGANE FORMATY OBRAZU: MIN. 23X29CM ORAZ 18X23CM
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF UCYFROWIONY I CYFROWY ŁACZNIE
KOD | SL_NAZWA
00101320005 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMNIEJ 25-31 KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV
00101320006 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC)
00101320007 | KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW
LUB
00101320030 | KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA Z KONSTRUKCJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ REJESTRACJĘ OBRAZÓW W 2 FORMATACH
00101320029 | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI, CO NAJMNIEJ KV, MAS, MATERIAŁ ANODY, RODZAJ FILTRA
00101320031 | ŚREDNIA DAWKA GRUCZOŁOWA NIE WIĘKSZA NIŻ 2.5 MGY PRZY OCENIE Z ZASTOSOWANIEM WARUNKÓW KLINICZNYCH I FANTOMU Z PMMA O GRUBOŚCI 4.5 CM
00101320033 | PRAWIDŁOWE WYNIKI TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNYCH
00101320024 | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
0010148 | NEGATOSKOP
00101480001 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
LUB
00101480002 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY
LUB
00101480003 | NEGATOSKOP AUTOMATYCZNY
00101480004 | JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 3000 CD/M2 DO 6000 CD/M2
00101320027 | DUŻE OGNISKO LAMPY RTG NIE WIĘKSZE, NIŻ 0,3 DLA ODLEGŁOŚCI SID RÓWNEJ 60
0010536 | KONSOLA TECHNIKA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105360001 | MONITOR OBSŁUGOWY DLA TECHNIKA LCD MINIMUM17''
00105360002 | MATRYCA OBRAZÓW [PIKSEL] X [PIKSEL] MINIMUM1280X1024 PIKSELI (MIN.1,3MP)
00105360003 | NANOSZENIE ZNACZNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH W POSTACI GRAFICZNEJ I LITEROWEJ BEZPOŚREDNIO Z KLAWIATURY OBSŁUGOWEJ.
00105360004 | WYŚWIETLANIE ZDJĘCIA PODGLĄDOWEGO KAŻDORAZOWO PO WYKONANIU PROJEKCJI MAMMOGRAFICZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKCEPTACJI BĄDŹ ODRZUCENIA.
00105360005 | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0
00105360006 | PROTOKOŁY KOMUNIKACJI
00105360007 | MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WPROWADZENIA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH ŚWIADCZENIOBIORCY LUB POBRANIE TYCH INFORMACJI Z SYSTEMU HIS/RIS I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
00105360008 | MOŻLIWOŚĆ ARCHIWIZACJI BADAŃ NA LOKALNYM ARCHIWUM I W SYSTEMIE PACS
00105360009 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DO ZDEFINIOWANYCH WCZEŚNIEJ MIEJSC
00105360010 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO WPROWADZENIA PARAMETRÓW EKSPOZYCJI I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
0010537 | STANOWISKO OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105370001 | PAMIĘĆ OPERACYJNA: MINIMUM2 GB RAM
00105370002 | 2 MONITORY OBRAZOWE MEDYCZNE SKALIBROWANE POD DICOM, Z DEDYKOWANĄ KARTĄ GRAFICZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ CO NAJMNIEJ 10 BITOWE ODWZOROWANIE SKALI SZAROŚCI (CO NAJMNIEJ 1024 POZIOMY SKALI SZAROŚCI)
00105370003 | MONITORY FABRYCZNIE PAROWANE
00105370004 | PRZEKĄTNA MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 21"
00105370005 | PREZENTACJA OBRAZU W PIONIE
00105370006 | ROZDZIELCZOŚĆ KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 2000 PIKSELI X 2500 PIKSELI, (5MP)
00105370007 | KONTRAST KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZY NIŻ 700 : 1
00105370008 | LUMINANCJA: MINIMUM 500 CD/M2
00105370009 | OPROGRAMOWANIE OBSŁUGOWE ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA NA EKRANIE OBRAZU CC BOK DO BOKU ORAZ OBRAZU MLO PIERSI PRAWEJ PO STRONIE LEWEJ A OBRAZU MLO PIERSI LEWEJ PO STRONIE PRAWEJ; MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIE PASKA NARZĘDZI; ZALECANA KOMPATYBILNOŚĆ Z O
00105370010 | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0,
0010538 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII CYFROWEJ (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105380001 | OBRAZY TESTOWE TG18 - QC, SMPTE
00105380002 | JEDNORODNY FANTOM O GRUBOŚCI 4,5 CM Z PMMA O WYMIARACH POZWALAJĄCYCH NA POKRYCIE CAŁEGO DETEKTORA
00105380003 | MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ ? 10%, POWTARZALNOŚĆ ? 5%).
00105380004 | STAŁA WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ POMIAROWĄ LUB FIZYKIEM MAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE MAMMOGRAFII
00101320037 | KAMERA CYFROWA DO WYDRUKÓW OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH (TECHNOLOGIA SUCHA, ROZDZIELCZOŚĆ MINIMUM 508 DPI , DMAX MINIMUM 3,6 , FORMATY DOSTĘPNYCH BŁON CO NAJMNIEJ 18X24 I 24X30 CM; GŁĘBIA SKALI SZAROŚCI CO NAJMNIEJ 12 BITÓW (4096 POZIOMÓW SKALI SZAROŚCI)
00101320038 | LAMPA RENTGENOWSKA Z MAŁYM OGNISKIEM DEDYKOWANYM DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ POWIĘKSZONYCH, NIE WIĘKSZYM, NIŻ 0,15
00101320041 | MOŻLIWOŚĆ OBROTU RAMIENIA MAMMOGRAFU DO POZYCJI 180? (STOLIK NA GÓRZE, LAMPA NA DOLE)
00101320039 | MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZDJĘĆ Z POWIĘKSZENIEM CO NAJMNIEJ 1,5
00101320040 | SYSTEM DO ZDJĘĆ Z PUNKTOWĄ KOMPRESJĄ

## pogł mammograf
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.0000.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010263 | USG
00102630012 | GŁOWICA LINIOWA
00102630025 | GŁOWICA SZEROKOPASMOWA
00102630026 | GŁOWICA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI LINIOWEJ I SKALI SZAROŚCI PRACUJĄCA W PRZEDZIALE MINIMUM2-10 MHZ
00102630013 | GŁOWICA/PRZYSTAWKA DO BIOPSJI ASPIRACYJNYCH CIENKOIGŁOWYCH (BAC)
LUB
0010289 | ZESTAW DO BIOPSJI
00102890001 | ZESTAW DO BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
00102890002 | ZESTAW DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF ANALOGOWY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
0010525 | BŁONY MAMMOGRAFICZNE
00101320008 | KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH
00101330002 | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA, KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH, KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW, WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCI
00101320034 | KASETY O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) UMOŻLIWIAJĄCYMI SKANOWANIE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
0010283 | WYWOŁYWARKA
00102830001 | WYWOŁYWARKA DLA POTRZEB BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
LUB
00102830003 | SYSTEM DZIENNY RTG-MAMMOGRAFICZNY PRZEŁADOWYWANIA KASET - MINILOADER PRZENOŚNY
00102830005 | PROTOKÓŁ WYKONANEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW WYWOŁYWANIA DLA PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZY WYWOŁYWANIU OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH
00102830004 | ZAPEWNIONY STAŁY, AUTORYZOWANY SERWIS
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
00101320005 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMNIEJ 25-31 KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV
00101320006 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC)
00101320007 | KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW
LUB
00101320030 | KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA Z KONSTRUKCJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ REJESTRACJĘ OBRAZÓW W 2 FORMATACH
00101320029 | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI, CO NAJMNIEJ KV, MAS, MATERIAŁ ANODY, RODZAJ FILTRA
00101320031 | ŚREDNIA DAWKA GRUCZOŁOWA NIE WIĘKSZA NIŻ 2.5 MGY PRZY OCENIE Z ZASTOSOWANIEM WARUNKÓW KLINICZNYCH I FANTOMU Z PMMA O GRUBOŚCI 4.5 CM
00101320033 | PRAWIDŁOWE WYNIKI TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNYCH
00101320024 | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
0010148 | NEGATOSKOP
00101480001 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
LUB
00101480002 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY
LUB
00101480003 | NEGATOSKOP AUTOMATYCZNY
00101480004 | JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 3000 CD/M2 DO 6000 CD/M2
0010308 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ
00103080001 | DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH (DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU +/- 0,02 DLA GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ 1,0; POWTARZALNOŚĆ ODCZYTU +/- 1%)
lub
00103080007 | DENSYTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ PUNKTOWEGO POMIARU GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA FILMIE, Z AUTOMATYCZNYM ODCZYTEM SENSYTOGRAMU I PODŁĄCZENIEM DO KOMPUTERA
00103080002 | FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM, ZAWIERAJĄCY NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU, 5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE
00103080003 | LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZENIE 8X)
00103080004 | PŁYTA FANTOMOWA DODATKOWA Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 2
00103080005 | SENSYTOMETR POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA +/- 2%
00103080006 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ +/- 0,1OC)
00103080008 | TEST PRZYLEGANIA BŁONA - FOLIA WZMACNIAJĄCA
00103080009
00103080010
00101320027 | DUŻE OGNISKO LAMPY RTG NIE WIĘKSZE, NIŻ 0,3 DLA ODLEGŁOŚCI SID RÓWNEJ 60
0010133 | MAMMOGRAF MOBILNY (MAMMOBUS)
00101330001 | ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH), AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC), DWA OGNISKA LAMPY NIE WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM, FILMY MAMMOGRAFICZNE, GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
00101330002 | KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA, KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH, KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW, WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCI
LUB
00101320012 | MOBILNY (MAMMOBUS)
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF UCYFROWIONY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320001 | MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH)
00101320034 | KASETY O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) UMOŻLIWIAJĄCYMI SKANOWANIE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
00101320035 | SKANER UMOŻLIWIAJĄCY SKANOWANIE PŁYT PAMIĘCIOWYCH DEDYKOWANYCH DO MAMMOGRAFII O WYMIARACH 18X24 CM I 24X30 CM Z PŁYTAMI PAMIĘCIOWYMI (CR) Z ROZDZIELCZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 20 PIKSELI/MM
00101320036 | OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE PRZEZ PRODUCENTA DO AKWIZYCJI OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH Z PŁYT PAMIĘCIOWYCH (CR);
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF CYFROWY
KOD | SL_NAZWA
0010132 | MAMMOGRAF
00101320015 | CYFROWY
00101320025 | DETEKTOR CYFROWY O WYMIARACH:MIN.23X29CM
00101320026 | WYMAGANE FORMATY OBRAZU: MIN. 23X29CM ORAZ 18X23CM
WYMAGANY SPRZĘT - MAMMOGRAF UCYFROWIONY I CYFROWY ŁACZNIE
00101320005 | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMNIEJ 25-31 KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV
00101320006 | AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC)
00101320007 | KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW
LUB
00101320030 | KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA Z KONSTRUKCJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ REJESTRACJĘ OBRAZÓW W 2 FORMATACH
00101320029 | ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI, CO NAJMNIEJ KV, MAS, MATERIAŁ ANODY, RODZAJ FILTRA
00101320031 | ŚREDNIA DAWKA GRUCZOŁOWA NIE WIĘKSZA NIŻ 2.5 MGY PRZY OCENIE Z ZASTOSOWANIEM WARUNKÓW KLINICZNYCH I FANTOMU Z PMMA O GRUBOŚCI 4.5 CM
00101320033 | PRAWIDŁOWE WYNIKI TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNYCH
00101320024 | AUTOMATYCZNE ZWOLNIENIE UCISKU PO EKSPOZYCJI
0010148 | NEGATOSKOP
00101480001 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE 3000 - 6000 CD/M2,
LUB
00101480002 | NEGATOSKOP ŻALUZJOWY
LUB
00101480003 | NEGATOSKOP AUTOMATYCZNY
00101480004 | JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 3000 CD/M2 DO 6000 CD/M2
00101320027 | DUŻE OGNISKO LAMPY RTG NIE WIĘKSZE, NIŻ 0,3 DLA ODLEGŁOŚCI SID RÓWNEJ 60
0010536 | KONSOLA TECHNIKA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105360001 | MONITOR OBSŁUGOWY DLA TECHNIKA LCD MINIMUM17''
00105360002 | MATRYCA OBRAZÓW [PIKSEL] X [PIKSEL] MINIMUM1280X1024 PIKSELI (MIN.1,3MP)
00105360003 | NANOSZENIE ZNACZNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH W POSTACI GRAFICZNEJ I LITEROWEJ BEZPOŚREDNIO Z KLAWIATURY OBSŁUGOWEJ.
00105360004 | WYŚWIETLANIE ZDJĘCIA PODGLĄDOWEGO KAŻDORAZOWO PO WYKONANIU PROJEKCJI MAMMOGRAFICZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKCEPTACJI BĄDŹ ODRZUCENIA.
00105360005 | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0
00105360006 | PROTOKOŁY KOMUNIKACJI
00105360007 | MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO WPROWADZENIA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH ŚWIADCZENIOBIORCY LUB POBRANIE TYCH INFORMACJI Z SYSTEMU HIS/RIS I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
00105360008 | MOŻLIWOŚĆ ARCHIWIZACJI BADAŃ NA LOKALNYM ARCHIWUM I W SYSTEMIE PACS
00105360009 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DO ZDEFINIOWANYCH WCZEŚNIEJ MIEJSC
00105360010 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO WPROWADZENIA PARAMETRÓW EKSPOZYCJI I POŁĄCZENIA ICH Z OBRAZEM CYFROWYM
0010537 | STANOWISKO OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105370001 | PAMIĘĆ OPERACYJNA: MINIMUM2 GB RAM
00105370002 | 2 MONITORY OBRAZOWE MEDYCZNE SKALIBROWANE POD DICOM, Z DEDYKOWANĄ KARTĄ GRAFICZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ CO NAJMNIEJ 10 BITOWE ODWZOROWANIE SKALI SZAROŚCI (CO NAJMNIEJ 1024 POZIOMY SKALI SZAROŚCI)
00105370003 | MONITORY FABRYCZNIE PAROWANE
00105370004 | PRZEKĄTNA MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 21"
00105370005 | PREZENTACJA OBRAZU W PIONIE
00105370006 | ROZDZIELCZOŚĆ KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZA NIŻ 2000 PIKSELI X 2500 PIKSELI, (5MP)
00105370007 | KONTRAST KAŻDEGO MONITORA NIE MNIEJSZY NIŻ 700 : 1
00105370008 | LUMINANCJA: MINIMUM 500 CD/M2
00105370009 | OPROGRAMOWANIE OBSŁUGOWE ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA NA EKRANIE OBRAZU CC BOK DO BOKU ORAZ OBRAZU MLO PIERSI PRAWEJ PO STRONIE LEWEJ A OBRAZU MLO PIERSI LEWEJ PO STRONIE PRAWEJ; MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIE PASKA NARZĘDZI; ZALECANA KOMPATYBILNOŚĆ Z O
00105370010 | KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0,
0010538 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII CYFROWEJ (DOTYCZY MAMMOGRAFII Z CYFROWĄ POŚREDNIĄ (CR) I BEZPOŚREDNIĄ (DDR) REJESTRACJĄ OBRAZU)
00105380001 | OBRAZY TESTOWE TG18 - QC, SMPTE
00105380002 | JEDNORODNY FANTOM O GRUBOŚCI 4,5 CM Z PMMA O WYMIARACH POZWALAJĄCYCH NA POKRYCIE CAŁEGO DETEKTORA
00105380003 | MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ ? 10%, POWTARZALNOŚĆ ? 5%).
00105380004 | STAŁA WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ POMIAROWĄ LUB FIZYKIEM MAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE MAMMOGRAFII
00101320037 | KAMERA CYFROWA DO WYDRUKÓW OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH (TECHNOLOGIA SUCHA, ROZDZIELCZOŚĆ MINIMUM 508 DPI , DMAX MINIMUM 3,6 , FORMATY DOSTĘPNYCH BŁON CO NAJMNIEJ 18X24 I 24X30 CM; GŁĘBIA SKALI SZAROŚCI CO NAJMNIEJ 12 BITÓW (4096 POZIOMÓW SKALI SZAROŚCI)
00101320038 | LAMPA RENTGENOWSKA Z MAŁYM OGNISKIEM DEDYKOWANYM DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ POWIĘKSZONYCH, NIE WIĘKSZYM, NIŻ 0,15
00101320041 | MOŻLIWOŚĆ OBROTU RAMIENIA MAMMOGRAFU DO POZYCJI 180? (STOLIK NA GÓRZE, LAMPA NA DOLE)
00101320039 | MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZDJĘĆ Z POWIĘKSZENIEM CO NAJMNIEJ 1,5
00101320040 | SYSTEM DO ZDJĘĆ Z PUNKTOWĄ KOMPRESJĄ

## prentalne
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.4450.159.02 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010263 | USG
00102630002 | OPCJA DOPPLERA KOLOROWEGO
00102630007 | GŁOWICA CONVEX PRZEZBRZUSZNA 3,5 5(6) MHZ
00102630008 | GŁOWICA PRZEZPOCHWOWA 7 9(10) MHZ
00100980002 | OPROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE, UMOŻLIWIAJĄCE KALKULACJĘ RYZYKA WYSTĄPIENIA ANEUPLODII ZGODNIE Z KRYTERIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY I REKOMENDACJE, WRAZ Z AKTUALNĄ LICENCJĄ,
0010098 | KOMPUTER
SPRZĘT WYMAGANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY REALIZUJĄ POBRANIE MATERIALU PŁODOWEGO DO BADAŃ GENETYCZNYCH
POWINIEN BYĆ ZESTAW DO POBIERANIA MATERIAŁU PŁODOWEGO - BRAK W SŁOWNIKU
W SLOWNIKU JEST
0010306 | ZESTAW DO POBIERANIA WYCINKÓW
SPRZĘT WYMAGANY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW, KTÓRZY REALIZUJĄ PION GENETYCZNY
KOD | SL_NAZWA
0010141 | MIKROSKOP
0010237 | TERMOCYKLER
0010271 | WIRÓWKA PREPARACYJNA
0010163 | PIPETA AUTOMATYCZNA

## szyjka pogł
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.0000.156.02 - PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010092 | KOLPOSKOP
00100920001 | Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ Z OCENĄ HISTOPATOLOGICZNĄ
0010306 | ZESTAW DO POBIERANIA WYCINKÓW

## szyjka diag
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.7000.156.02 - PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010141 | MIKROSKOP
00101410011 | WYSOKIEJ JAKOŚCI, UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKANIE POWIĘKSZENIA CO NAJMNIEJ 400 RAZY

## pochp podst
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.0010.162.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010055 | EKG
0010335 | PODSTAWOWY ZESTAW REANIMACYJNY
0010323 | ZESTAW PRZECIWWSTRZĄSOWY
0010338 | WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM
0010542 | ZESTAW DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW I OPATRUNKÓW
0010013 | APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
0010208 | STETOSKOP LEKARSKI
00109941204 | STETOSKOP;
00109991204 | STETOSKOP
0010073 | GLUKOMETR
0010507 | OTOSKOP
0010341 | LODÓWKA
0010530 | STÓŁ ZABIEGOWY
0010543 | SZAFKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
0010236 | TELEFON
0010343 | KOZETKA LEKARSKA
0010194 | SPIROMETR
0010478 | PRZYSTAWKA SPIROMETRYCZNA
00104780001 | FUNKCJA MIERZENIE I REJESTROWANIA ZMIENNYCH:FEV1 I FVC ORAZ WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚC,CZUŁOŚC POMIARU +/- 3% LUB 0,05L:ZAKRES:0-8L;CZAS:1,15 SEK
00104780002 | PREZENTACJA WYYNIKÓW POMIARÓW W WARTOŚCIACH NALEŻNYCH WG. ECCS/ERS
00104780003 | MOŻLIWOŚC OBSERWACJI WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ W CZASIE WYKONYWANIA BADANIA
00104780004 | FUNKCJA PREZENTACJI I ARCHIWIZACJI WYNIKU(WYDRUK)
00104780005 | REJESTRACJA WYDECHOWEJ CZĘŚCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ
00104780006 | PREZENTACJA WYNIKÓW 3 POMIARÓW SPIROMETRYCZNYCH W WARTOŚCIACH BEZWZGLEDNYCH I PROCENTACH WIELKOŚCI NALEŻNEJ WG ECCS/ERS
00104780007 | FUNKCJA OBLICZANIA WSKAŹNIKA FEV1/FVC W WIELKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ORAZ WYRAŻONEJ JAKO PROCENT WIELKOŚCI NALEŻNEJ

## pochp SPECJAL
ZAKRES ŚWIADCZEŃ 10.0000.163.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY
WYMAGANY SPRZĘT
KOD | SL_NAZWA
0010013 | APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
0010014 | APARAT DO POMIARU STĘŻENIA TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU (KAPNOGRAF)
0010194 | SPIROMETR
0010338 | WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM